#### KONTROL INVIKTA

СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКТА

A) "Kontrol Invikta" pH / Redox УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ

B) Crystal ПВХ 4x6 с всасывающим патрубком (2 м)

C) Шланг подачи из полиэтилена (3м)

D) Винт крепления (=6 мм)

E) Нижний фильтр (с выпускной трубкой из ПВХ)

F) Качающийся фильтр с высокой скоростью фильтрования(3/8” GAS)

Крепление на стене

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Размеры (H – W – L)			234x162x108 мм

Вес					1 кг

Питание 50 Гц				230 В переменного тока

Потребляемая мощность		12 Вт или 18 Вт

Расход насоса				5 л/ч

Максимальное резервное давление	5 бар

Состояние насоса			Пауза - Подача

Диапазон измерения			0 ÷ 14.0 pH;Redox 0÷ +1000 mv

Точность прибора			± 0,1 pH; ± 10 mv

Погрешность 				± 0,02 pH; ± 2 mv

Регулировка электродов		Автоматическая

ВНИМАНИЕ

Бак резервуара

#### Настройка

Функции:

- Настройка

  - (Нажать кнопку          и удерживать 3 с):

  - Стандартная процедура настройки 7 ph и 4 ph для буферного раствора

- Установочное значение

  - Нажать

    - Удерживать кнопку нажатой и настроить нужное значение с помощью кнопок

    - Sp_7.4ph

- Нажать             и  удерживать в течение 5 секунд, войти в режим программной настройки:

  - Program (Программа)

    - Нажать            для настройки следующего параметра

- Configuration_Pump (конфигурация насоса)

    - Выбрать            pH или Redox

- Language (Язык)

    - (Можно выбрать любой из 5 языков настройки АНГ, ИТ, ИСП, НЕМ, ФР

    - Flow (Расход)

    - Настроить значение с помощью кнопок

    - Можно активировать(ON) или деактивировать (OFF) вход сигнала

  - Setpoint____7.4ph (Уст. значение)

  - Задать значение с помощью кнопок                и

    - Значение pH можно настроить в диапазоне 0 to 14 и 0 to 1000 mV для Redox

  - Setpoint_Type__Acid (уст. значение_тип_кислотный)

    - Настроить параметр с помощью кнопок            и

    - Можно настроить ACID (Кислотный) или ALKA (Щелочной) способ дозирования и уровень HIGH (Высокий) и LOW (Низкий) окислительно-восстановительного потенциала Redox

OFA_Time_____off  (Время Откл)

    - Настроить значение с помощью кнопок             и

    - Время OFA можно настроить в минутах

  - Calibration___7/4pH (Настройка pH 7/4)

    - Настроить значение             и

    - Можно выбрать два значения 7 и 4 pH, одно установочное значение только для 7pH или отключение функции; для Redox только отключение функции.

  - Man_Temperature_25°C_

    - Настроить значение кнопками             и

    - Только измерение pH .

  - Exit______save (Выход_сохранение)

    - Настроить значение  кнопками         и подтвердить нажатием кнопки

    - Priming (Заливка)

Удерживать кнопку             и удерживать 3 секунды

Соединение проводов:

- Вход pH или Redox датчика

- Вход температурного датчика (PT100)

- Вход датчика уровня pH (Резервуар дозируемого продукта)

- Вход уровня расхода (Высокое напряжение 230 Vac)

- Выходное реле срабатывания аварийного сигнала (Сухой контакт, Реле 250 Vac 10 A)

- Питание 230 Vac

- Питание на переключатель

Настройка датчика pH

|  |  | промывка |
| --- | --- | --- |
| Опустить датчик в буферный раствор | Настройка Нажать кнопку Cal и удерживать 3 секунды 5 | 7pH_нажать_cal Настройка в течение 1 минуты Ожидание_______60с__ 6 Ожидание 60 секунд |
| 7pH_Качество_100% Проверка качества 7 | Промывка | Опустить датчик в буферный раствор |
| 4pH___Нажать_cal Настройка в течение 1 минуты Ожидание_______60с_ 10 | 4pH_Качество_100% Настройка качества 11 | Промывка |
|  | Нажать Enter для сохранения настроек и выхода из программного меню 14 | Нормальное положение 15 |

Примечание: При выборе настройки  Calibration = 7 pH проводится настройка только одного значения 7 pH для буферного раствора

Настройка датчика Redox

|  |  | промывка |
| --- | --- | --- |
| Опустить датчик в буферный раствор | Настройка Нажать кнопку Cal на 3 секунды 5 | 465mV__Нажать_cal Настройка в течение 1 минуты Ожидание_______60с_ 6 |
| 465mV_Качество_100% Настройка качества 7 |  |  |
| Нажать кнопку Cal на 3 секунды 10 | Нормальное положение 11 |  |

Стандартный бассейн

Насос

Зонд

Теплообмен-ник

Фильтр

Уравнительный резервуар

| Аварийный сигнал | Показания на дисплее | Реле | Действия |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень | level____7,2_ph | Сигнальное реле замкнуто | - Нажать Enter для размыкания сигнального реле - восстановить параметр резервуара с продуктом |
| OFA первый сигнал (время >70%) | ofa_alarm__7,2_ph | Сигнальное реле разомкнуто | - Нажать Enter для сброса значений |
| OFA второй сигнал (время =100%) | ofa_stop___7,2_ph | Сигнальное реле замкнуто | - Нажать Enter для сброса значений |
| Расход | Flow_______7,2_ph | Сигнальное реле разомкнуто | - Восстановить параметр расхода |
| Системная ошибка | Parameter_error | Сигнальное реле разомкнуто | - НажатьEnter для замены параметра по умолчанию - Удалить настройку |
| Функция настройки | Error_7_ph Error_4_ph Error_465_mv | Сигнальное реле разомкнуто | - Восстановить параметры датчика или буферного раствора и повторить настройку |

Для восстановления параметров по умолчанию:

- Отключить блок Pool Basic

- Нажатием кнопок UP(Вверх) и DOWN (Вниз) включить питание

- На дисплее высветится Init.default__no

- Нажать кнопку  UP Init.default__Yes

- Ввести ключ для восстановления параметров по умолчанию.

Параметры по умолчанию:

- Язык= UK (Английский)

- Установочное значение = 7,4 pH; 750mV (Rx)

- Метод дозирования = Acid (Кислотный); Low (Низкий)(Rx)

- Время OFA = 240 минут

- Настройка = 7/4 (2 значения); 465mV (Rx)

- Вход параметра расхода = ON (Вкл)